| دفتر الشروط الفني لتوريد وتركيب وتشغيل محلل السيلكا في وحدة الديمي ووتر ( مفتاح باليد ) | TECHNICAL BOOK OF CONDITION TO SUPPLY , INSTALL AND OPERATE SILICOMETER ANALYZER IN DEMI-WATER UNIT (ON-TURN KEY BASIS) |
| --- | --- |

| أولا- الموضوع : جهاز قياس محتوى السيلكا يجب أن يكون من النوع الصناعي ( تشغيل مستمر), في وحدة مياه الديمي . ثانيا - الكمية: واحد فقط . ثالثا - الهدف :تركيب وتشغيل جهاز مبرمج يحدد نسبة السيلكا في مياه الديمي (ON-LINE) مزودا ب : مدخلان لعينتين مختلفتين مع إمكانية تشغيل و فصل كل عينة على حدى . شاشة إظهار رقمية مناسبة تبين نسبة السيلكا لكل عينة . كلمة مرور, رسائل أعطال . مخرج للإنذار العالي /24/فولت مستمر قابل للضبط لكل عينة . مخرج /4-20/ ميلي أمبير لكل عينة. سهل الضبط والمعايرة . مجال قابل للبرمجة (1 – 1000) μg/l أو أفضل, اصغر مجال(1 – 20) μg/lأو أفضل التغذية الكهربائية 220 فولت -50 هرتز . زمن الاستجابة : اقل من 15 دقيقة . 10- الدقة : اقل من ± 2% من القراءة(0 – 500) . μg/l اقل من ± 5% من القراءة (500 – 1000) μg/l. 11- كافة المحاليل اللازمة لعمل الجهاز . رابعا - المتطلبات العامة : على العارض ان يتعهد بتقديم شهادات الاختبار اللازمة للجهاز . على العارض ان يتعهد بتقديم النشرات الفنية للجهاز المقدم مع عرضه الفني تبين المواصفات الفنية. 3-على المتعاقد تقديم كتيبات التشغيل والصيانة نسخ أصلية /نسخة واحدة /باللغة الانكليزية . 4-على المتعاقد تقديم العدد والأدوات اللازمة لأعمال الصيانة و المعايرة. 5- على المتعاقد تركيب وتشغيل الجهاز . 6- على المتعاقد احترام قواعد الأمن والسلامة في الشركة خلال تنفيذ العمل . 7-على المتعاقد تدريب أربعة عناصر على التشغيل و الصيانة لمدة سبعة أيام على الأقل في الموقع . 8- على العارض تقديم قطع غيارأساسية اللازمة لخمس سنوات تشغيلية مسعرة في عرضه المالي وغير مسعرة في عرضه الفني ويعود للشركة اختيار المناسب منها أثناء الدراسة الفنية. 9-على العارض ذكر بلد المنشأ . 10-على المتعهد ضمان عمل الجهاز سنة تشغيلية واحدة على الأقل ( متضمنة المحاليل الكيميائية). 11- على المتعاقد تقديم لائحة اسمية بالمحاليل الكيميائية اللازمة لعمل الجهاز مع ذكر أرقام التصنيف لها . 12-على العارض أن يبند عرضه الفني حسب التسلسل المذكور في دفتر الشروط الفني . 13- مدة التوريد : /90/ يوم . مدة التركيب والتشغيل : /30/ يوم . 14- على المتعاقد الالتزام بتقديم محاليل التشغيل لمدة خمس سنوات حين الطلب . 15 - الحماية الميكانيكية : للأجزاء التي على تماس مع العينة لا تقل عن IP20. للمرسل IP55 أو أفضل. ملاحظات عامة : 1-مواصفات المياه المراد تحديد نسبة السيلكا فيها : "1- الناقلية :( 0.5) ميكرو سيمنس/ سم2 "2- PH (7 ± 1) "3- حرارة العينة: (+ 5 ←+ 45 ) م5 . "4- ضغط العينة الاعظمي : 5.5 بار. 2- حرارة الجو المحيطية ( +5 ← +45)5 م . | FIRSTLY - Objective : silikometer analyzer should be industrial type ( continuous measurement operation), In demineralization unit SECONDLY - Quantity: only one. THIRDLY Scope :Installation and operation of Programmable silikometer analyzer in demineralization ON-LINE equipped with: 1-Two inlets for two different samples, and ability to operate ON and OFF each sample Separately. 2-Suitable digital display screen shows the ratio of Silica for each sample alone. 3-Password protection ,text error and Diagnostic message. 4-High alarm selectable output /24vdc/ for Each sample. 5-Analogue output signal /4-20/M.A for each Sample. 6-Easy and simple in operation and Calibration. 7-Programmable range: (1-1000) μg/l or best Minimum range (1 – 20) μg/l or best. 8-Power supplies 220 VAC-50Hz. 9-Response time: less than 15 mins. 10-Accuracy: <± 2% of reading (0 – 500) ppb. <±5% of reading (500 – 1000) ppb. 11-All necessary chemical solutions for Operation. FOURTHLY - GENERAL REQUIRMENT : 1-The bidder should undertake to provide all necessary testing certificates of the Instrument. 2-The bidder should submit the technical brochures of the submitted device with his technical offer that indicate its specifications . 3 -The contractor should submit original Catalogues of operation, maintenance. And service manuals in English (one copy). 4- The contractor should submit all necessary equipment for special maintenance and Calibration works. 5-The contractor should install and operate The analyzer. 6-The contractor should respect all safety rules issued by H.R.C safety department during Work execution. 7-The contractor should train four technicians on operation and maintenance for /7/ days in the site. 8-The bidder should submit basic spare parts for /5/ years operation,unpriced lists within the technical offer and priced ones within the financial offer HRC keeps it's right to choose Suitable items during the technical study. 9- The bidder should Mention The country of origin . 10-The contractor should guarantee the system For one year of operation at least (included chemical solutions) . 11-The contractor should submit the necessary chemical solution lists required for operation of the analyzer with their item Numbers. 12- The technical offer should be itemized according to our technical book of conditions. 13- Delivery period: /90/ days . Installation and operation period: /30/ days. 14- The contractor should undertake to supply reagent solutions for five years on request . 15- Ingress protection : Wetted part with sample not less than IP20 . For transmitter IP55 or better . GENERAL REMARKS 1-The specification of water which needed analyzing and determining the silica in it: " 1-Conductivity :( 0.5 ) µ s /cm2 "2-PH ( 7 ± 1 ) "3- Sample temperature : (+ 5 → + 45 ) 0 C "4 - Max sample pressure: 5.5 bar. 2-Ambient temperature: (+ 5 → +45)0 C. |
| --- | --- |

عضو عضو رئيس اللجنة م. عيسى الشكور م. علي العكاري م. كاسر ابراهيم

يعتمد  رئيس قسم الاجهزة الدقيقة                                                              يعتمد مدير الصيانات الهندسية

م. كاسر ابراهيم                                                                                    م. منذر السبعة

يعتمد المدير العام

م. هيثم بهجت مسوكر